自动控制型小型蒸汽

灭菌器

YZM-A-B++W

使用说明书

天津市精工医疗设备技术有限公司

目   录

- 概述	3

- 结构特点、适用范围	3

- 技术参数	4

- 图例说明	4

- 安装	5

- 控制面板	6

七 、操    作	7

- 待灭菌物品的包装	9

- 负载的装载方式	9

- 灭菌物品的处理	9

- 不同程序的灭菌参数	10

- 出现异常情况	10

- 维护与保养	11

- 运输和储存	12

附  录

附一  工作状态显示表----------------------------------------------------------------------13

附二  配件清单-------------------------------------------------------------------------------13

附三  汽路图----------------------------------------------------------------------------------14

附四  工作流程曲线图----------------------------------------------------------------------15

自动控制型小型蒸汽灭菌器

# 概述

YZM-A系列自动控制型小型蒸汽灭菌器（以下简称灭菌器）为精密设备，专为医师或其助手在需要简单快速有效灭菌场合使用，由医师负责。

本灭菌器使用微处理器，智能化控制，操作简便。全自动化控制，参数及状态动态显示。故障自动诊断，超温、超压自动保护确保灭菌和消毒的可靠性。

1、电源插座

2、保险丝

3、水箱排水口

4、冷凝水收集箱排水口      （图一）

本产品适用于口腔科、眼科、手术室、实验室，对齿科器械、手术器械、敷料及其他能耐受121℃或134℃灭菌的物品进行灭菌。

# 结构特点、适用范围

灭菌器由灭菌室、门体及其组件、隔热层、管路系统、安全阀、控制系统、储水箱、废水箱、蒸汽发生器组成。

三次脉动真空，使锅内残留空气更少，灭菌效果更好。

高清液晶显示，所有灭菌数据一目了然，更好的掌握灭菌过程。

本灭菌器装有安全阀，当灭菌室内压力超过0.27MPa，安全阀能自动释放过高的压力，性能可靠。

本灭菌器带有自动保护功能，当水箱内缺水或排水箱内水满时，如在执行灭菌程序，则完成当次灭菌，当次灭菌结束后则机器无法启动，有效的保护设备使用，同时蜂鸣器响提醒用户及时加水或排水。

# 技术参数

灭菌器内腔（直径 X 深度）：……… 12L：200mm X 360mm     16L:229mm X 360mm

18L：245mm X 350mm     23L：245mm X 450mm

灭菌器外形尺寸..................23L：660mm X 442mm X 380mm（长*宽*高）

18L：540mm X 442mm X 380mm（长*宽*高）

额定电压：…………………………… ~220V±22V,50Hz±1Hz

额定功率：………………………………1800VA

灭菌（压力/温度）：…………………… 90～130KPa/121℃（标准大气压下）

200～230KPa/134℃（标准大气压下）

安全类别：................................................I类

熔丝管：………………………………T15A

储水箱容积：…………………………2升

每次循环所需水量：…………………0.3升

水箱最低报警水位：................................0.5升

操作温度：…………………………… 0～40℃

# 四、图例说明

注意和警告                        Ⅰ类B型设备

保护接地

# 五、安装

安装灭菌器的周围应至少留10厘米的间距，顶部留20厘米。

建议将灭菌器安置在通风良好的环境中。灭菌器外壳散热窗口不能有异物堵塞。

灭菌器应安装在水平工作台上。

使用前的准备

使用前请仔细阅读本使用说明书

1、在您开始使用灭菌器前，请先接好电源。在灭菌器背面的左下方有一个电源插孔，将附带电源连接线 ，有孔的一端插入电源插孔中。另一端插到电源插座上，您即可打开灭菌器电源开关了。按右侧的主电源开关，该开关指示灯亮，表示灭菌器接通电源，等待5秒左右，等机器自检结束，仪表显示正常，此时灭菌器所处的程序为初始状态，工作状态显示“待机中”，表示在初始状态时，灭菌器不加热。

2、加水

当您安装好本灭菌器，打开电源后，这时灭菌器显示面板显示缺水图标，同时蜂鸣器会发出叫声。这时您须用随机赠送的量杯，从灭菌器顶部注水口加入蒸馏水。每次加对应的水（第一次使用加2000mL，以后缺水提示加1500mL。），方可使用。在正常使用中出现储水箱缺水图标，又要及时加入蒸馏水。同时及时放尽废水箱的水，以确保灭菌器正常使用，否则会出现异常声音，影响灭菌效果。

注意：请经常清洗灭菌室内的铜过滤器，已避免过滤器堵塞影响排水排气，一般情况下废水箱排一次水后清洗一次。

注意：请务必使用蒸馏水，以延长灭菌器的使用寿命。

1、加水前一定要将灭菌器接通电源，面板指示灯处于待机状态。

2、一次最大加水量为听到“嘟”一声水满提示音为止。

3、工作过程中如出现缺水指示并报警时请在工作完毕后及时给储水箱加水，其中我们水箱里的水还可以满足你的一个工作循环以确保灭菌器能正常、安全的工作。

当缺水指示不报警后，关上灭菌室门就可以开始灭菌工作了。

# 六、控制面板

1、主菜单显示

- 1显示系统时间

- 2锅内气压实时显示单位：KPa

- 3锅内温度实时显示单位：℃

- 4显示当前工作模式

- 5显示当前工作状态

- 6机器运行总周期

- 7显示灭菌室外壁温度

- 8显示蒸汽温度

- 9废水箱水位显示

- 10清水箱水位显示

- 11安全门状态显示

- 12错误代码显示

2、参数设置菜单显示

- 运行模式

- 裸露金属类 121℃ 默认灭菌时间4分钟 真空1次

- 裸露金属类 134℃ 默认灭菌时间4分钟 真空1次

- 包裹类     121℃ 默认灭菌时间15分钟 真空3次

- 包裹类     134℃ 默认灭菌时间4分钟 真空3次

- 棉织物类   121℃ 默认灭菌时间15分钟 真空3次

- 塑料橡胶类 121℃ 默认灭菌时间15分钟 真空1次

- 灭菌时间，1、3、5、6模式下可在15-30分之间调节，2、4模式下可在4-20分钟之间调节

- 干燥时间，可以12-30分钟之间调节

- 真空次数，可在1-3次之间调节

- 背光亮度调节

- 语言版本，中英文选择

- 系统时钟，系统时间调节

2、按键

设置键，按设置键切换到参数设置页面

3、 按键

上调节键，用于灭菌程序选择和时间调节

4、按键

下调节键，用于灭菌程序选择和时间调节。

5、按键

开始/暂停键，在待机状态，按下该按键，机器开始工作，在机器工作过程中长按该按键5秒，退出工作状态。在参数设置页面，该按键用在确认键

# 七 、操    作

1、接通电源，此时灭菌器所处的程序为初始状态，状态显示LD,表示在初始状态时，如不需要进行参数设置，直接按一下按键,机器开始工作。如需进行参数设置，请按照下面的步骤进行设置。

# 2、参数设置

# 按下设置键，再按上下调节键，在运行模式、灭菌时间、干燥时间，真空次数、背光亮度、语言版本、时钟之间来回切换，此时对应参数闪烁显示。

# 如需对各参数进行调节，在对应的参数闪烁显示时，按确认键进入，然后按上下调节键，进行调节，设置好后按确认键退出当前设置，此时程序自动跳到下一参数设置，如其它参数不需要设置，直接按设置键，返回主菜单。

3、选择好灭菌程序，您可将您要灭菌的器具放入灭菌器内。

注意：单个灭菌器械最大重不能超过2KG，灭菌器械应放置在器械盘上，器械盘每层最大负载不超过3KG，器械盘最大总重量不超过6KG，各器械之间应留有间隙，以利灭菌室内蒸气的流通。在将器械盘放入灭菌室时，建议您用附送的器械盘手持架送入灭菌室内，以防止烫伤。

4、装好要灭菌的物品后，就可以关门了，将手柄旋到最大位置。

注意：如果您在关门的时候，灭菌室是热的，并且灭菌室里还有水蒸气，您可能会感觉到关门的阻力很大，这是正常的。您只要关得重些并将手柄旋到底就可以了。当然你可以将门打开使内部水蒸气烘干，再关门，这样关门就轻松了。或者您也可以在旋转手柄时往里推一推。

5、现在您可以按下键启动工作，状态显示“待机中”.

灭菌器开始自动灭菌程序。您就可以充分享用灭菌器带给您的工作乐趣了。或去做其他工作，灭菌器还会替您自动加热、灭菌、烘干。整个工作过程最长需要60分钟。

工作时间的长短主要是由放入灭菌室内的物品多少、灭菌器的初始温度由您所选择的灭菌程序决定。

注意：如果门没有关闭到位，按键无法工作，显示面板显示安全门打开，重新把门关闭到位，显示安全门关闭。。如在工作过程中门被打开了，状态显示窗口将出现“E5”报警，这时只有关掉电源开关解除警报才能再次工作。

6、在灭菌结束后，状态显示“结束”，并有提示音。您就可

以打开灭菌器门，取出已灭菌好的器械。

注意：请用附送的器械盘手持架将器械盘从灭菌室内取出，以防止烫伤。

灭菌器门打开后，程序将回到“待机”状态，保温并等待进行下一个灭菌程序。在开始新的灭菌程序之前，灭菌器将一直保温状态。

7、您不再使用灭菌器时，请关闭主电源开关。（电源开关灯灭）。

警告：在压力指示未显示“0”时，请不要试图将灭菌器的门打开。

在每次灭菌时，建议使用指示灭菌效果的专用纸或有灭菌效果指示的灭菌袋，将其同灭菌物品一同放入锅内，以确保每次灭菌结果的可靠性。

# 八、待灭菌物品的包装

1．包装材料应允许物品内部空气的排出和蒸汽的透人。市售普通铝饭盒与搪瓷盒，不得用于装放待灭菌的物品，应用自动启闭式或带通气孔的器具装放；

2．常用的包装材料包括全棉布、一次性无纺布、一次性复合材料(如纸塑包装)、带孔的金属或玻璃容器等。包装材料使用前应仔细检查有无残缺破损；

3．新棉布应洗涤去浆后再使用；反复使用的包装材料和容器，应经清洗后才可再次使用，否则因影响透气性而影响灭菌效果；

4．盘、盆、碗等器皿类物品，尽量单个包装；包装时应将盖打开；若必须多个包装在一起时，所用器皿的开口应朝向一个方向；摞放时．器皿间用吸湿毛巾或纱布隔开，以利蒸汽渗入；

5．灭菌物品能拆卸的必须拆卸，如对注射器进行包装时，管芯应抽出。必须暴露物品的各个表面(如剪刀和血管钳必须充分撑开)以利灭菌因子接触所有物体表面。有筛孔的容器，应将盖打开，开口向下或侧放；

6．物品捆扎不宜过紧。

# 九、负载的装载方式

1．预真空灭菌器的装载量不得超过柜室容积90％，且不得小于柜室容积的10％和5％，以防止“小装量效应”，因残留空气影响灭菌效果；

2．应尽量将同类物品放在一起灭菌，若必须将不同类物品装放在一起，则以最难达到灭菌物品所需的温度和时间为准；

3．物品装放时，上下左右相互间均应间隔一定距离以利蒸汽置换空气

4．难于灭菌的物品放在上层，较易灭菌的物品放在下层；金属物品放下层，织物包放上层，物品装放不能贴靠门和四壁，以防吸人较多的冷凝水；

5．金属包应平放，盘、碟、碗等应处于竖立的位置；纤维织物应使折叠的方向与水平面成垂直状态；玻璃瓶等应开口向下或侧放以利蒸汽进入和空气排出；

# 十、灭菌物品的处理

- 已灭菌物品从压力灭菌器中取出，应仔细检查放置，以免再次造成污染。

- 用压力灭菌器已灭菌的物品，不得与未消毒物品混放。

- 检查压力灭菌器后物品包装的完整性，若有破损不可作为无菌包使用。

- 无包装的物品灭菌后应立即使用，或存放于清洁干燥的地方。

- 运送无菌物品的工具应每日清洗消毒并保持干燥，物品顺序摆放，防止污染。

# 十一、各程序的灭菌参数

| 序号 | 灭菌程序 | 温度(℃) | 灭菌压力（KPa） | 灭菌时间（min） | 干燥时间（min) | 最高温度(℃) | 开始温度(℃) | 结束温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裸露金属类 | 134 | 210 | 4-20 | 12-30 | 135 | 室温 | 90±5 |
| 2 | 裸露金属类 | 121 | 110 | 15-30 | 12-30 | 122 | 室温 | 90±5 |
| 3 | 包裹类 | 134 | 210 | 4-20 | 12-30 | 135 | 室温 | 90±5 |
| 4 | 包裹类 | 121 | 110 | 15-30 | 12-30 | 122 | 室温 | 90±5 |
| 5 | 棉织物类 | 121 | 110 | 15-30 | 12-30 | 122 | 室温 | 90±5 |
| 6 | 塑料橡胶类 | 121 | 110 | 15-30 | 12-30 | 122 | 室温 | 90±5 |

# 十二、出现异常情况

在工作期间如果出现异常情况，灭菌器会自动报警，并将释放压力，停止加热。绝对确保操作者安全。同时灭菌器会显示报警代码（报警代码的含义可参见下表：故障代码及处理方法）。

出现异常情况时，您可查看报警代码表，根据上面的处理方法，如果还不能排除故障，请您及时跟当地经销商或我们售后服务部联系，尽可能详细的告诉维修人员出现的情况，我们会在尽量短的时间内给您提供帮助。

故障代码及处理方法

| 序号 | 报警代码显示 | 报警音 | 故障内容 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | E0 | “嘟”长鸣 | 锅壁温度传感器错误 | 请检查锅壁温度传感器 |
| 1 | E1 | “嘟”长鸣 | 锅内温度传感器错误 | 请检查锅内温度传感器 |
| 2 | E2 | “嘟”长鸣 | 蒸发器温度传感器错误 | 请检查蒸发器温度传感器 |
| 3 | E3 | “嘟”长鸣 | 压力传感器错误或漏气 | 请检查压力传感器或者检查漏气情况 |
| 4 | E4 | “嘟”长鸣 | 保压失败 | 请检查是否有漏气现象。 |
| 5 | E5 | “嘟”长鸣 | 工作中门开关弹开 | 请检查门手柄是否旋到底。 |
| 6 | E6 | “嘟”长鸣 | 升压失败 | 请检查是否有漏气情况 |
| 7 | E7 | “嘟”长鸣 | 压力不能释放 | 请检查排气阀和相连管道 |

# 十三、 维护与保养

10.1每周定期对净水箱用医用消毒水进行消毒处理。

10.2每月定期对灭菌器内腔表面用医用酒精进行消毒和清洁。

10.3更换熔断器熔芯

（1）切断电源

（2）用一字螺丝刀将熔断丝座逆时针旋转，取出需要更换的熔断丝；

（3）将新的熔断丝换上，将熔断丝座放回，然后用螺丝刀按顺时针方向拧紧熔断丝座即可。

（4）更换时务必检查新熔断丝的参数是否正确。

10.4定期清洗密封圈

您需要定期清洗密封圈。以防止长期使用后表面留下杂质，影响密封性。用无毛的布，蘸上蒸馏水，轻轻的擦拭密封圈或密封盖表面。经过上述处理后，如果还不能解决漏气问题，您就需要将密封圈卸下，清洗或更换。（建议您将密封圈定期拆下清洗、检查。）

10.5密封圈的更换

工具：请准备一把小的平口螺丝刀，注意头部不要有尖锐处。

- 用一只手轻轻的捏住密封圈的唇边，另一只手把螺丝刀小心的插入密封圈和门体之间，慢慢将密封圈翻出。

- 翻出一段密封圈后，就可以慢慢将密封圈整条拉出来。密封圈拿出后，就清洗密封圈的凹槽，清洗并查看密封圈又无破损。如有破损必须更换。

- 清洗完毕后，将密封圈装回门体凹槽。注意：要将密封圈均匀的嵌入凹槽。安装时要将密封圈的均匀分布的四个点先嵌入凹槽，然后将其他部分均匀嵌入凹槽。装完后，用手将密封圈压均匀。

- .注意：在将密封圈嵌入凹槽内时，密封圈的内圈可能会出现外翻情况。这时你可用螺丝刀小心的将其压入凹槽内。

装卸密封圈必须先切断电源，并经充分冷却后再继续操作，以免烫伤！

10.6整机维修和更换电器组件必须先切断电源，并由厂家或厂家指定的专业人员操作。

# 十四、 运输和储存

11.1运输和储存前的准备

关闭电源开关。拔掉插头，让容器冷却下来。

11.2排水

排空储水箱和冷凝水收集箱：随机附带的管子不带接头的一端插入到排水接头，B是冷凝水收集箱的排水口，A是储水箱的排水口。将排水旋钮逆时针旋转，即可排水。

11.3本灭菌器应在下列条件下运输和储存：

环境温度：-40℃~+55℃

大气压力：500HPA～1060HPA

注意：灭菌器搬运过程中不得拖拽。

注意事项

- 灭菌器应该安放在水平工作台上。

- 请务必使用蒸馏水，以延长灭菌器使用寿命。

- 灭菌器外壳散热窗口不能有异物堵塞。

- 灭菌器械应放置在器械盘上，各器械之间应留有空隙，以利于灭菌器内空气流通。

- 冷凝水收集箱里的水应经常排空。通常在储水箱用完时，就应排空冷凝水收集箱。

- 工作时，门手柄必须旋到底。

- 在压力指示未显示“0”时，请不要将灭菌器门打开。

- 打开灭菌器门时请勿和门靠得太近以免烫伤。

- 卸装密封圈必须先切断电源，并经充分冷却后再操作，以免烫伤。

10、灭菌器搬动过程中不得拖拽。

11、电源必须接地可靠。

12，设备在使用时必须远离磁场。

13，设备在使用寿命的末期，必须按照当地环境保护的法律法规进行处理。

电磁兼容技术参数

在干燥的环境中，尤其是存在人造材料（人造织物、地毯等）的干燥环境中使用本设备时，可能会引起损坏性的静电放电，导致产生错误的结论。

禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。

表1设备的抗扰度要求

| 端口 | 试验项目 | EMC基础标准 | 试验值 | 性能判据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壳 | 静电放电（ESD） | GB/T 17626.2 | 空气放电：2kV,4kV,8kV; 接触放电：2kV,4kV | B |
|  | 辐射电磁场 | GB/T 17626.3 | 3V/m,80MHz-2.0GHz,80%AM | A |
|  | 额定工频磁场a | GB/T 17626.8 | 3A/m,50/60Hz | A |
| 交流电源 | 电压暂降d | GB/T 17626.11 | 1周期0%; 5周期40%; 25周期70% | B C C |
|  | 电压中断d | GB/T 17626.11 | 5%,持续时间:250周期 | C |
|  | 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 1kV(5/50ns.5kHz) | B |
|  | 浪涌 | GB/T 17626.5 | 线对地:2kV/线对线:1kV | B |
|  | 射频传导 | GB/T 17626.6 | 3V,150kHz-80MHz,80%AM | A |
| 直流电源c | 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 1kV(5/50ns.5kHz) | 不适用 |
|  | 浪涌 | GB/T 17626.5 | 线对地:2kV/线对地:1kV | 不适用 |
|  | 射频传导 | GB/T 17626.6 | 3V,150kHz-80MHz,80%AM | 不适用 |
| I/O信号b | 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 0.5kV(5/50ns.5kHz) | 不适用 |
|  | 浪涌 | GB/T 17626.5 | 无 | 不适用 |
|  | 射频传导 | GB/T 17626.6 | 3V,150kHz-80MHz,80%AM | 不适用 |
| 接主电源的I/O信号 | 脉冲群 | GB/T 17626.4 | 1kV(5/50ns.5kHz) | 不适用 |
|  | 浪涌 | GB/T 17626.5 | 无 | 不适用 |
|  | 射频传导 | GB/T 17626.6 | 3V,150kHz-80MHz,80%AM | 不适用 |
| a试验仅适用于潜在对磁性敏感的设备。CRT显示干扰值允许大于1A/m。 b仅适用于电缆长于3m的情况。 c不适用于预期连接到电池或可充电电池（再充电时，要将其从设备中移除或断开）的输入端口。带直流电源输入端口的设备（使用交流-直流电源适配器），应在制造商规定的交流-直流电源适配器的交流输入端口进行试验。若无规定，应采用典型的交流-直流电源适配器。本试验适用于预期永久连接长距离线路的直流电源输入端口。 d“5/6周期”是指“50Hz试验时为5个周期”和“60Hz试验时为6个周期”。 |  |

发射要求：

表2  设备的发射要求

| 发射试验 | 符合性 |
| --- | --- |
| 射频发射 GB 4824 | 1组 |
| 射频发射 GB 4824 | B类 |

本设备按GB4824中的B类设备设计和检测。在家庭环境中，本设备可能会引起无线电干扰，需要采取防护措施。

建议在设备使用之前评估电磁环境。

# 附  录

附一  工作状态显示表：

| 序号 | 数码显示 | 状态名称 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待机中 | 准备/预热状态 | 在该状态，灭菌器对灭菌工作前进行准备工作 |
| 2 | 预热中 | 加热状态 | 在该状态，灭菌器开始预加热 |
| 3 | 抽真空 | 抽真空状态 | 在该状态，灭菌器开始预真空或三次真空 |
| 4 | 升压中 | 升压状态 | 在该状态，灭菌器开始升温,升压 |
| 5 | 灭菌 | 灭菌状态 | 在该状态，显示工作时间，倒计时 |
| 6 | 干燥 | 干燥状态 | 在该状态，灭菌器对灭菌室内物品进行烘干 |
| 7 | 结束 | 工作结束 | 程序结束指示，在该状态下可开门取物 |
| 8 | 显示故障代码 | 故障状态 | 显示各故障代码 |

附 二  配件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 说明书 | 1 | 本 |  |
| 3 | 器械铲 | 1 | 个 |  |
| 4 | 硅胶管 | 1 | 根 |  |
| 5 | 量杯 | 1 | 个 |  |
| 6 | 保险丝 | 2 | 个 |  |
| 7 | 器械框 | 1 | 个 |  |
| 8 | 密封圈 | 1 | 个 |  |

附三  汽路图：

附四  工作流程曲线图：

工作温度121℃时

工作温度134℃时

T0--预热、T1--脉动真空、T2--升温升压、T3--灭菌、T4--排汽、T5--干燥

地址：天津市东丽区空港经济区西十一道102号  邮编：300300	电话：022-60308188 开户行:工行明华支行账号:0302071009300008571	税号:120104718247352

传真：022-60308222	售后服务专线：022-60308188转8016

网址：www.jinggong-medical.com   E-mail:jinggong@eyou.com

保修卡

天津市精工医疗设备技术有限公司

网址：www.jinggong-medical.com

E-mail：jinggong@eyou.com

生产地址：天津市东丽区空港经济区西十一道102号

邮编：300300

电话：022-60308188

传真：022-60308222

售后服务单位：天津市精工医疗设备技术有限公司

售后热线：022-60308188转8016

# Text boxes

4

3

2

1

8

B

A

压力（KPa）

T0

T1

T2

T3

T4

T5

-100

-50

0

50

110

压力（KPa）

210

150

100

50

0

-50

-100

T5

T4

T3

T2

T1

T0