清洗养护一体机

（中文版）

目 录

01  概述

02  安全使用注意事项

03  技术特征

04  安装说明

05  整机介绍

06  使用说明

07  故障分析与排除

08维修保养

产品特点

警示  注意事项

产品参数  装箱清单

各部位名称

控制面板

工作区域说明

清洁剂添加

使用说明

洗涤程序介绍

常见故障的处理

维护保养

运输条件及方法

01 概述

产 品 特 点

本机符合新口腔消毒技术规范要求，适合各种牙科手机，可实现全自动清洗，干燥，注油一体化，最多可支持16部手机的养护。微电脑的自动控制，使得该机器操作简单，节能环保，实用性强。

02  安全使用注意事项

警    示

使用产品前，请阅读使用说明书，以免发生意外。

- 请检查接地线连接的可靠性，不要另外自配电源线，如果您的插座与机器的电源线不匹配，请找有资格证的电工为您配上合适的插座。

- 在没有安装好清洗养护一体机时，请不要用该机器。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须有制造商的专业人员更换。

- 安装时，不要过分的对电源线进行弯曲和挤压。

- 不要随意更改电路板的连接。

- 如果发生异常或者故障，请立即停止使用，并拔出电源插头，关闭水源。

注 意 事 项

- 清洗养护一体机在运行过程中，请不要打开机器门，不要接触排水软管排出的热水，以免被蒸汽烫伤。

- 必须保证机器有效接地，以免给您带来危险。

- 勿用湿手插、拔电源插头。

- 不要用带有溶剂和研磨剂的东西擦拭机器表面。

- 使用时应避免强电磁干扰。

- 请使用专用的多酶清洗剂。

- 有软水器的机型必须加专用盐，不可用食用盐代替。

- 器具应使用新的软管组件连接到水源，旧的软管组件不应重复使用。

- 在维修手机保姆或长期不用时，必须拔掉电源插头，关掉水龙头。

- 为保证最佳的清洗效果，请至少一周清理一次过滤网组件。

- 请勿大力关上打开的门体（落下时可能导致受伤）

- 洗涤过程中请勿开门，可能导致烫伤。洗涤过程中，请勿接触排水软管排出的热水。

- 运转时，请勿倾斜或移动机体（可能导致漏水等）。

- 请勿将清洗机安装或储存在温度低于0℃的地方或室外。

03  技术特征

产 品 参 数

- 电源：220V 50Hz；最大功率：920W

- 额定功率：800W

- 油罐容量：1L

- 空气压力：0.1-0.3MPa

- 额定外接水压：0.03-1.0MPa，支持冷水和热水清洗；

- 干燥方式：风机干燥；

- 主机尺寸：485*450*475（长*宽*高 mm）；

- 外形尺寸：600*580*590（长*宽*高 mm）；

- 净重：16kg；

- 工作噪音：≤ 75dB。

装 箱 清 单

| 1.主机 1台 | 7.进水管 1条 |
| --- | --- |
| 2.排水管支架 1个 | 8.排水管 1条 |
| 3.排水管管夹 1个 | 9.说明书 1本 |
| 4.门舌 2个 | 10.气管接头 1个 |
| 5.手机油 1瓶 | 11.量杯 2个 |
| 6.螺钉 2个 |  |

04  安装说明

清洗养护一体机必须正确连接，否则无法正常运转。

- 收货检查

拆除包装品，揭下本机所有的保护胶带，根据说明书“装箱清单”清点所有物品。每台机器在出厂前都会经过功能测试，因此机器内部残留少量的水或水痕。使用前请空转一个洗涤程序，水痕会随之被清洗掉。

- 选取安装位置

请将机器放置于稳固的水平面上，为使其平稳，可旋转底脚调整高度（本机四个底脚均可调，机器出厂时，底脚为最低位），顺时针方向为降低，逆时针方向为升高。放置后，高度空间上应能保证正常开门和操作。请勿放置在冬季可能冻结（室温0℃以下）的地方。

- 进水管安装

请按右图要求为机器预

留进水接口。将附件中的进

水管分别与机器和进水接口

紧密连接到位，确保无水滴

渗漏。

- 排水管连接

排水管末端可使用附件

中的排水管支架固定，排水

管可通过右图A、B、C三种

方式与排水系统连接。排水

管的挂起高度不能超过1000

mm。

- 电源连接

接好电源插座，电源电压及频率需同该产品的参数相同。

- 气管连接

将装箱清单中的气管接头取出，从机器的背面，将气管接头一端连接压力表调压阀的进气管，另一端连接诊室气泵。

- 手机油注入

接通电源，在机器背面的油泵箱

中，从黄色的注油口加入1L手机油

（约油箱的2/3）。如在工作期间，

油量不足，机器会发出“嘀嘀”的报

警信号，需及时添加手机油。

- 移除机器的连接

1.检查机器内是否有存水，并清理干净。

2.断开机器电源。

3.关闭进水管水源。

4.拆除进水管、排水管和气管接头。

5.收起拆除的管件。

05 整机介绍

各 部 位 名 称

- 打开机门 按开门按键开启机门。

- 关闭机门 按压门体底部中间位置，直至听见“咔嚓”声机门关闭。

控 制 面 板

工 作 区 域 说 明

手机摆放安装

工作区域内最多可放置16部手机，其中区域1最多可放置4部低速手机，区域2、3、4最多可放置12部高速手机，旋转开关钮控制相对应区域手机接头的通断，当所清洗养护手机的数量低于12部时，可将闲置的区域通过对应的旋转开关钮关闭，区域4处于常开工作状态。

06  使用说明

清 洁 剂 添 加

逆时针打开过滤网盖，

按图示方法加入多酶清洗

剂，每次清洗约用水8.5

升按要求比例添加多酶清

洗剂，完成后，顺时针将

过滤网盖关闭。

使 用 说 明

特别提示：首次使用该机器前，需要接通电源，打开正面门体，将手机油注

入到背面油泵箱内，然后一直按压油泵箱上的红色按钮，同时观察机器正面工作区域安放12部手机的位置，直到12个位置都有油滴出停止按压。该操作只需要在首次使用或长时间停用再次使用时进行。

- 打开进水阀，接通电源，按压门体底部中间位置关闭机器机门。

- 轻触电源按键，伴随“嘀”声，自动选中上次的清洗程序，显示屏交替显示该程序清洗温度和清洗时间（出厂默认程序强力洗）。

- 轻触相应的图标，可更换主程序或增加附加功能。

- 轻触启动/暂停按键，伴随滴声，开始运行，此时启动/暂停按键指示灯亮起，显示屏显示清洗剩余时间（程序实际运行时间因进水水温、脏污程度等而有所差异）。

- 清洗完成后，控制板系统自动进入手机养护阶段，大约20分钟，养护完毕，机器自动关机。

- 拔下电源，关闭进水阀，手机冷却后取出。

注：当程序运行后，轻触启动/暂停0.5秒，洗涤程序暂停，再次轻触启动/暂停，继续运行；长按启动/暂停3秒，机器将启动排水，同时进入待机界面，此时可以变更洗涤程序或选择附加功能；运行过程中长按电源按键1秒，机器启动排水，排水结束后，手机保姆自动关机。

运行过程中进行暂停、变更程序和关机操作时，因机内运行温度较高，开门指示灯均为红色显示时勿开门，等指示灯熄灭后再打开。

洗 涤 程 序 介 绍

| 程序名称 | 脏污程度 | 程序进行 | 洗涤剂 | 洗涤时间 | 附加程序使用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重污清洗 | 重度污染或者放置较久的手机 | 热水洗涤 冷水漂洗 冷水漂洗 热水漂洗 注油养护 | 8.5L （按比例调配） | 97 （分钟） | 高温清洗 +漂洗 |
| 轻污清洗 | 一般污染或者立即清洗的手机 | 热水洗涤 冷水漂洗 热水漂洗 注油养护 | 5L （按比例调配） | 48 （分钟） | 高温清洗 +漂洗 |

清洗完进入养护阶段，养护时间约20分钟。

附加功能

| 高温清洗 | 提高洗涤温度同时延长高温持续温度，达到良好的清洗效果，此时耗电量会相应的增高。 |
| --- | --- |
| +漂洗 | 增加漂洗程序，能达到更佳的洗涤效果 |

07  故障分析与排除

常见故障的处理

当机器出现故障时，可通过查阅产品说明书中的故障分析与排除，以帮助您处理一些常见的故障。如果出现的故障您不能自己解决，请寻求专业人员提供帮助。

| 故障 | 可能原因 | 解决对策 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏显示“E1” | 进水管弯折 | 检查进水管，如果出现折弯，请将其顺直 |
|  | 水龙头未开 | 打开水龙头 |
|  | 进水管堵塞 | 关机并拔下电源插头，关闭水龙头，拔下进水管，清理进水管，确保不会堵塞。 |
| 显示屏显示“E2” | 排水管折弯 | 检查排水管，如果出现折弯，请将其顺直 |
|  | 过滤器或排水管堵塞 | 关机并拔下电源插头，关闭水龙头，清理过滤器和排水管，确保不堵塞。 |
| 显示屏显示“E3”“E4”“E5”“E6”“E7”“E8”“E9” | 可能发生技术故障 | 按电源键关机，请稍后重新开机。 如果再次发生此问题，则要关闭水龙头并拔出电源插头，找专业人员修理。 |
| 指示灯 亮起 | 门体未关闭到位 | 检查是否有物品阻挡关门，排除后，按压门体中间位置确保门体关闭到位 |
| 指示灯 亮起 | 专用盐消耗完 | 请添加专用盐 |
|  | 加入的盐尚未充分溶解 | 请等待1-2天 |
|  | 为使用专用盐 | 请添加专用盐 |
| 过滤器下面有水 | 正常，不需要关注 | — |
| 洗完后，机器 内壁是湿的 | 正常现象，非机器故障 | 洗涤结束，机器内部有水滴是正常的物理效应，空气中的湿气在机器内壁凝结，在流下并由机器排出。 |
| 机器不启动 | 电源插头未插好 | 插好电源插头，检查插座是否正常 |
|  | 机器门没关闭到位 | 按压门体中部，将门体关闭到位 |
| 无法进行机器设置 | 洗涤程序正在进行 | 程序结束时进行设置，或关机后重新上电 |
| 洗涤中停机或程序中断 | 供电或供水中断 | 检查门舍是否出现断裂或损坏，恢复供电或供水。 |

08维修保养

维 护 保 养

- 进行清洁部件前，请确保电源插头已拔下。

- 为了使手机保姆保持好的性能及洗涤效果，要定期清洁过滤器组件。

- 定期用干净的湿布擦拭机器门体和密封条，并用无绒布擦干。

- 门封条（密封条）不小心污染后，请用湿海绵或干净的湿抹布及时清洁。

- 定期对喷淋臂清洁。

将喷淋臂向上拉出，检查喷射孔是否被堵塞；用尖锐物件（如牙签）插入喷射孔内，把堵塞喷射孔内的渣滓清出，流水下冲洗干净；将喷淋臂原位放好后用力下按，伴随“咔”声喷淋臂卡紧，转动喷淋臂确保安装到位。

运输条件及方法

包装后的清洗养护一体机可使用一般交通工具运输，但应防止运输中的剧烈冲击、震动及雨雪淋溅。

# Text boxes

＞10mm

角阀G1/2(4分管外螺纹)

进水管

进水接口预留

A

B

C

压力表调压阀

气管接头

气泵

进气管

红色按钮

注油口

门体

正面

进水接口

排水接口

注油口

注油按钮

背面

进气管

门体密封条

工作区域

喷淋臂

开门按键

控制面板

启动/暂停按键

显示屏

主程序区

电源按键

开关按键

附加功能区

旋转开关钮1

旋转开关钮3

旋转开关钮2

区域1

区域3

区域4

区域2

关闭

打开

关闭

打开

倒入洗涤剂

过滤网盖